Aprobat

Manager

POP OVIDIU LAUREAN

CAIET DE SARCINI

| NR. CRT | DENUMIRE | U/M | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15şi/sau 18mv, cu toate optiunile tehnice | Buc | 1 |
|  | Computer tomograf - Simulator | Buc | 1 |
|  | Sistem computerizat plan tratament | Buc | 10 |
|  | Sistem computerizat de comunicare, comanda si control care sa integreze toate echipamentele din configuratie | Buc | 1 |
|  | Sistem de dozimetrie | Buc | 1 |
|  | Sisteme de imobilizare | Buc | 2 |
|  | Sistem complet de tratament cu brahiterapie | Buc | 1 |

- CARACTERISTICI GENERALE

  - Echipamentele trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru vanzarea si utilizarea lor in Romania. Furnizorul va anexa o declaratie in acest sens si autorizatiile necesare.

  - Perioda de garantie, minim 24 luni de la punerea in funtiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.

-  Instruirea personalului operator si a personalului de intretinere local : medici, asistenti, fizicieni, ingineri. Se va anexa o declaratie in acest sens.

- Aparatele vor avea documentatie completa, manuale de utilizare si de service, iar manualul de utilizare, obligatoriu si in limba romana. Se va anexa o declaratie in acest sens.

  - Aparatele de la punctul 1 si 2 se vor livra  cu un set minimal de piese de schimb

  - Toate operatiunile necesare pentru constructia si amenajarea sectiei de oncologie intra in sarcina ofertantului, dupa cum urmeaza :

- proiectul Centrului de oncologie : radioterapie şi chimioterapie, precum si proiectul de amplasare-constructie pentru echipamente (termen maxim de elaborare 30 de zile calendaristice, de la data intrarii in vigoare a contractului)

- constructia si amenajarea Centrului Oncologic : radioterapie şi chimioterapie (sali, buncare) unde se vor amplasa aparatele, in conformitate cu tema de proiectare, astfel incat sa corespunda atat functional cat si din punct de vedere al normelor de radioprotectie (grosime pereti, suprafata minima necesara, ventilatie corespunzatoare, usi de acces, etc.) (termen maxim de executie 180 de zile, de la data obtinerii tuturor autorizatiilor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare). Se poate acorda o extindere a termenului de executie in situatia in care conditiile climaterice nu permit executarea lucrarilor in conditii de siguranta si calitate. Toate lucrarile de constructie, instalatii si amenajari vor fi executate la standarde europene de calitate si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

- asigurarea tuturor instalatiilor si elementelor conexe necesare bunei functionari a aparatelor achizitionate (cabluri de alimentare, tablou electric, sistem de racire auxiliar, climatizare, etc.) (termen maxim de executie 180 de zile de la data obtinerii tuturor autorizatiilor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare).

- instalarea si punerea in functiune a echipamentelor (termen maxim de executie 60 de zile de la data finalizarii constructiei si amenajarii sectiei de radioterapie si brahiterapie).

Se va anexa o declaratie in acest sens.

Achizitorul va depune toate diligenţele necesare obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare, ofertantul va trebui să asigure sprijin tehnic pentru întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea acestora.

Se va anexa o declaratie in acest sens.

Nota : toate punctele de mai sus sunt obligatorii si se vor include in pret !

  - Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb, cel putin 10 ani de la data incheierii garantiei. Se va anexa o declaratie in acest sens.

  - Se va face dovada ca exista un service, autorizat in Romania, pentru aceste aparate, care poate sa raspunda prompt la rezolvarea defectiunilor aparute in exploatare (24 ore). Se va anexa o declaratie in acest sens.

Amplasare, spatii  Laborator de RTE – Dimensiuni

1. Spatii dimensiuni

A. SECTIA DE RADIOTERAPIE cu UNITATEA NUCLEARA  care va fi situata la parterul cladirii este compusa din urmatoarele spatii si functiuni:

  - BUNCAR ACCELERATOR LINIAR 1 (B.A.L. 1)			S.U.: 70,00 mp

  - BUNCAR ACCELERATOR LINIAR 2 (B.A.L. 2)			S.U.: 70,00 mp

  - BUNCAR BRACHYTERAPIE					S.U.: 22,00 mp

  - CAMERA DE COMANDA B.A.L. 1					S.U.: 19,00 mp

  - CAMERA DE COMANDA B.A.L. 2					S.U.: 16,00 mp

  - CAMERA DE COMANDA BRACHYTERAPIE		              	S.U.:   9,00 mp

  - VESTIAR 1 (ZONA VESTIAR BUNCARE)				S.U.:   7,00 mp

  - VESTIAR 2 (ZONA VESTIAR BUNCARE)				S.U.:   5,00 mp

  - VESTIAR 3 (ZONA VESTIAR BUNCARE)				S.U.:   5,00 mp

  - GRUP SANITAR 1 (ZONA VESTIAR BUNCARE)			S.U.:   5,00 mp

  - GRUP SANITAR 2 (ZONA VESTIAR BUNCARE)			S.U.:   7,00 mp

  - SPATIU CONSULT PE TARGA (ZONA BUNCARE)			S.U.: 10,00 mp

  - SPATIU DE ASTEPTARE SI CULOARE ACCES (BUNCARE) 	S.U.: 32,00 mp

  - RECEPTIE RADIOTERAPIE					             S.U.: 12,00 mp

  - REGISTRATURA RADIOTERAPIE					S.U.: 25,00 mp

  - SALA ASTEPTARE RADIOTERAPIE				S.U.: 65,00 mp

  - CABINET CONSULT 1						S.U.: 14,00 mp

  - CABINET CONSULT 2						S.U.: 14,00 mp

  - CABINET MEDIC 1							S.U.: 14,00 mp

  - CABINET MEDIC 2							S.U.: 14,00 mp

  - CABINET RECOLTARE SANGE					S.U.: 14,00 mp

  - SIMULATOR CT 1							S.U.: 32,00 mp

  - SIMULATOR CT 2							S.U.: 32,00 mp

  - CAMERA COMANDA SIMULATOARE				S.U.: 12,00 mp

  - HOL ACCES SIMULATOARE					S.U.: 10,00 mp

  - VESTIAR SIMULATOR CT1						S.U.:   4,00 mp

  - VESTIAR SIMULATOR CT2						S.U.:   4,00 mp

  - SALA DOZIMETRIE							S.U.: 25,00 mp

  - SALA CONTURARE						S.U.: 18,00 mp

  - SALA MULAJE (MOLD ROOM)					S.U.: 18,00 mp

  - SALA BLOCURI DE PLUMB (BLOCK ROOM)			S.U.:   6,00 mp

  - ARHIVA FILME							S.U.:   6,00 mp

  - BIROU ADMINISTRATIV						S.U.: 13,00 mp

  - BIROU MED. SEF RADIOTERAPIE + G.S.			             S.U.: 18,00 mp

  - BIROU FIZICIENI 3 POSTURI + G.S.				S.U.: 20,00 mp

  - SALA MULTIFUNCTIONALA (SEDINTE / STUDIU)		             S.U.: 28,00 mp

  - CAMERA ODIHNA PERSONAL RADIOTERAPIE			S.U.: 20,00 mp

  - OFICIU DISTR. HRANA (cu doua montcharge-uri)		             S.U.: 12,00 mp

  - GRUP SANITAR BARBATI						S.U.: 11,00 mp

  - GRUP SANITAR FEMEI						S.U.: 11,00 mp

  - VESTIAR + G.S. PERSONAL BARBATI				S.U.: 12,00 mp

  - VESTIAR + G.S. PERSONAL FEMEI				S.U.: 12,00 mp

  - VESTIAR + G.S. STUDENTI BARBATI				S.U.: 12,00 mp

  - VESTIAR + G.S. STUDENTI FEMEI 				             S.U.: 12,00 mp

  - BOXE CURATENIE (r. Curate, r. Murdare, curatenie)		              S.U.: 15,00 mp

  - ZONA ACCES SPITAL (NIVELE 1 SI 2), RECEPTIE SPITAL, ZONA ASTEPTARE SPITAL, SCARA ACCES SI NUCLEU ASCENSOARE                          S.U.:125,00 mp

  - SCARA ACCES SECUNDARA					S.U.: 35,00 mp

  - HOLURI SI CULOARE DE ACCES				             S.U.:175,00 mp

TOTAL S.U. SECTIE RADIOTERAPIE:		1147,00 mp

B. SPITAL DE ZI CHIMIOTERAPIE (refunctionalizare partiala a parterului corpului B (policlinica) a cladirii Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”)

  - CABINET PSIHOLOGIC						S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 1						             S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 2						             S.U.: 16,00 mp

  - SALA ADMINISTRARE CITOSTATICE				S.U.:105,00 mp

  - „CUB” SUPRAVEGHERE PACIENTI DE ZI			             S.U.:   8,00 mp

  - RECEPTIE SPITAL DE ZI					             S.U.: 12,00 mp

  - VESTIAR ASISTENTE						S.U.:   8,00 mp

  - G.S. ASISTENTE							S.U.:   4,00 mp

  - GARDEROBA PACIENTI						S.U.:   6,00 mp

  - G.S. PACIENTI BARBATI						S.U.:   6,00 mp

  - G.S. PACIENTI FEMEI						S.U.:   6,00 mp

  - BOXE CURATENIE (curatenie, r. curate, r. Murdare)	             S.U.: 15,00 mp

  - DEPOZITARE EFECTE MEDICALE				             S.U.:   9,00 mp

  - CAMERA DIZOLVARE CITOSTATICE				S.U.:   9,00 mp

  - HOL / CULOAR DE ACCES					             S.U.:180,00 mp

TOTAL S.U. SPITAL DE ZI CHIMIOTERAPIE:	416,00 mp

C. AMBULATOR PACIENTI ONCOLOGICI (refunctionalizare partiala a parterului corpului B (policlinica) a cladirii Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”)

  - CABINET AMBULATOR 1					             S.U.: 22,00 mp

  - CABINET AMBULATOR 2					             S.U.: 22,00 mp

  - SALA REGISTRU DE CANCER					S.U.: 44,00 mp

  - SALA TRIAL-URI CLINICE (STUDII CLINICE)			S.U.: 24,00 mp

  - SPATIU ASTEPTARE 						S.U.: 32,00 mp

  - G.S. PACIENTI FEMEI						S.U.:   6,00 mp

  - G.S. PACIENTI BARBATI						S.U.:   6,00 mp

TOTAL S.U. SECTIE AMBULATOR:		156,00 mp

D. ETAJ 1 – SPITALIZARE CU PATURI SECTIE RADIOTERAPIE – CLADIRE NOU PROPUSA

  - ACCES PE VERTICALA PRINCIPAL (scara acces si grup lifturi)	S.U.: 75,00 mp

  - ACCES PE VERTICALA SECUNDAR				S.U.: 35,00 mp

  - HOL / CULOARE DE ACCES 					S.U.:195,00 mp

  - CAMERA DE GARDA + G.S. 					S.U.: 26,00 mp

  - RECEPTIE SECTIE CHIMIOTERAPIE				S.U.:   8,00 mp

  - VESTIAR ASISTENTE						S.U.: 12,00 mp

  - CABINET ASISTENT SEF + G.S.				             S.U.: 20,00 mp

  - CABINET MEDIC SEF + G.S.					S.U.: 20,00 mp

  - CABINET ASISTENTE						S.U.: 16,00 mp

  - SALA TRATAMENT 						S.U.: 20,00 mp

  - SALA RAPORT DE GARDA					             S.U.: 20,00 mp

  - OFICIU DISTRIBUTIE ALIMENTE				             S.U.: 12,00 mp

  - REZERVA PACIENT DECEDAT					S.U.: 12,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 1 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 2 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 3 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 4 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 5 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 6 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 7 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 8 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 9 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 10 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 11 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 4 PATURI 12 + G.S.					S.U.: 45,00 mp

  - CABINET MEDIC 1						             S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 2						             S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 3						            S.U.: 16,00 mp

  - CURTI DE LUMINA						            S.U.: 72,00 mp

TOTAL S.U. SPITALIZARE CU PATURI SECTIE RADIOTERAPIE	962,00 mp

E. ETAJ 2 – SPITALIZARE CU PATURI SECTIE CHIMIOTERAPIE – CLADIRE NOU PROPUSA

  - ACCES PE VERTICALA PRINCIPAL (scara acces si grup lifturi)	S.U.: 75,00 mp

  - ACCES PE VERTICALA SECUNDAR				S.U.: 35,00 mp

  - HOL / CULOARE DE ACCES 					S.U.:195,00 mp

  - CAMERA DE GARDA + G.S. 					S.U.: 26,00 mp

  - RECEPTIE SECTIE CHIMIOTERAPIE				S.U.:   8,00 mp

  - VESTIAR ASISTENTE						S.U.: 12,00 mp

  - CABINET ASISTENT SEF + G.S.					S.U.: 20,00 mp

  - CABINET MEDIC SEF + G.S.					S.U.: 20,00 mp

  - CABINET ASISTENTE						S.U.: 16,00 mp

  - SALA TRATAMENT 						S.U.: 20,00 mp

  - SALA RAPORT DE GARDA						S.U.: 20,00 mp

  - OFICIU DISTRIBUTIE ALIMENTE					S.U.: 12,00 mp

  - REZERVA PACIENT DECEDAT					S.U.: 12,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 1 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 2 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 3 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 4 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 5 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 6 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 7 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 8 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 9 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 10 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 3 PATURI 11 + G.S.					S.U.: 29,00 mp

  - REZERVA 4 PATURI 12 + G.S.					S.U.: 45,00 mp

  - CABINET MEDIC 1							S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 2							S.U.: 16,00 mp

  - CABINET MEDIC 3							S.U.: 16,00 mp

TOTAL S.U. SPITALIZARE CU PATURI SECTIE CHIMIOTERAPIE	890,00 mp

Ofertantul va asigura utilităţile, precum şi microclimatul din Centrul de Oncologie pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical, în conformitate cu legislaţia naţională.

Proiectul va cuprinde şi canalizarea exterioară în conformitate cu legislaţia în vigoare.

SPECIFICATII TEHINCE

Denumirea echipamentului :

Destinaţie : Pentru tratatament de radioterapie externa

Tip/Model :

Producător/Ţara :

I. Specificatie

| CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si sa prezinte urmatoarele documente: - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Declaratie de conformitate CE; - Să aibă Autorizaţie de securitate radiologică, emisă de CNCAN sau - Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN. Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie în termen de valabilitate. |  |  |  |  |  |
| Punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează şi sunt operaţii incluse în preţ. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  |  |  |  |
| SPECIFICATIE TEHNICA DE ECHIPAMENTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIERE |  |  |  |  |  |
| CERINTE GENERALE GENERALE |  |  |  |  |  |
| Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România. Se va prezenta Certificatul de conformitate CE al echipamentului, emis de un organism notificat. Si unde este cazul si ASR-ul echipamentului in termen de valabilitate Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate. |  |  |  |  |  |
| Perioadă de garanţie completă: minim 24 luni de la punerea în funcţiune, dupa realizarea testelor de acceptanta. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul de intervenţie, in caz de defectiune este pe perioada de garantie este de max. 24 de ore. Se va face dovada că există un service local, autorizat în România, pentru aceste echipamente si experienta in domeniu similara. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Furnizorul va realiza printr-un expert in radioprotectie breviarul de calcul al radioprotectiei unde se necesita un asemenea calcul |  |  |  |  |  |
| Instalarea, punerea în funcţiune si testele de acceptanta se vor efectua de catre furnizor cu personal autorizat al firmei care livrează echipamentul şi sunt incluse în preţ. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  |  |  |  |
| Instruirea personalului se efectuează la un centru de referinta din strainatate, de catre personal autorizat al furnizorului precum si intr-un centru de referinta din Romania si sunt incluse in pret. Se vor instrui 3 medici, 3 fizicieni, 10 asistenti si 1 inginer (pt interventii de rutina). Perioada de instruire va fi de minim 4 saptamini pentru depasirea curbei de invatare si va include atat cursuri pentru sistemul de radioterapie externa cat si pentru sistemul de brahiterapie. Se va atasa o declaratie in acest sens. |  |  |  |  |  |
| Toata documentatia si manualele trebuie sa fie in limba Romana. |  |  |  |  |  |
| Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data punerii in functiune. Furnizorul trebuie sa asigure service in garantie si respectiv post garantie min. 8 ani cu personal scolarizat de catre producatorul echiapamentului. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  |  |  |  |
| Echipamentele trebuie sa fie noi, de productie 2010, si nu se accepta echipamente vechi reconditionate. Se va atasa o declaratie in acest sens. Predarea laboratorului sa fie „la cheie”. |  |  |  |  |  |
| CONFIGURAŢIE |  |  |  |  |  |
| 1 ACCELERATOR LINIAR = 1 buc 2 CT – SIMULATOR = 1 buc 3 SISTEM PLAN DE TRATAMENT = 10 statii de lucru, din care 3 pentru conturarea volumelor tinta de catre medici, 2 pentru planele de tratament pentru fizicieni si 5 statii de lucru dedicate pentru sistemul informatic din radioterapie 4 RETEA DE INTERCONECTARE INFORMATIZATA A ECHIPAMENTELOR = 1buc 5 SISTEM DE DOZIMETRIE = 1 buc 6 SISTEME DE IMOBILIZARE PENTRU SALA DE TRATAMENT SI SALA DE SIMULARE = 2 buc 7. SISTEM DE BRAHITERAPIE COMPLETA = 1 buc |  |  |  |  |  |
| 1. Accelerator liniar medical |  |  |  |  |  |
| Accelerator liniar cu doua energii de fotoni si 6 de electroni destinat tratamentelor cu fotoni si electroni |  |  |  |  |  |
| Cerinte Generale |  |  |  |  |  |
| Unitatea de tratament trebuie sa permita aplicatii 3D conformational, IMRT cu posibilitate de administrare a dozei in diferite moduri : - step and shoot şi/sau sliding window, - rotational - optional, va rugam specificati pret separat, oferta valabila pentru o perioada de 24 luni - IGRT - optional, va rugam specificati pret separat, oferta valabila pentru o perioada de 24 luni - stereotaxie craniana si extracraniana, - iradiere totala cu fotoni si electroni. |  |  |  |  |  |
| Unitatea de tratament va fi dotata cu masa de tratament, colimator MLC-dinamic, sistem de imagerie portala cu posibilitatea determinarii dozei incasate de pacient, sistem de sincronizare a tratamentului cu miscarile datorate respiratiei, sisteme de imobilizare, sisteme de masurare si verificare a calitatii fasciculelor ; |  |  |  |  |  |
| - Energii, calitatea fasciculelor |  |  |  |  |  |
| Fascicule de fotoni de doua energii: 6 si 15 şi/sau 18 MV pentru realizarea atit a tratamentului conformational dar si a celui IMRT, precum si a tehnicilor speciale de iradiere. |  |  |  |  |  |
| - Omogenitate fascicol:  5% - Simetrie:  2% - Stabilitate debit fascicul  2% - Penumbra fascicul  10 mm la 10 cm profunzime; - Pentru fotoni debitul trebuie sa fie: ≥ 200MU/min , Debitul dozei: selectabil min. 100 MU/min pana la max. 600 MU/min pentru IMRT - Dimensiunea campului: 0-40cm - Colimatoarele sa permita realizarea de deplasari asimetrice fata de axa centrala (min. 20 cm). |  |  |  |  |  |
| Fascicule de electroni |  |  |  |  |  |
| - Sunt necesare cel putin 5 energii de electroni 6-18 MeV. - Sa fie disponibili aplicatori de electroni patratici, circulari cu diferite dimensiuni si dispozitivele auxiliare pentru realizarea si pozitionarea protectiilor din cerobent. 3. Omogenitate si simetria fasciculului trebuie sa fie:  3% 4. Contaminarea cu raze X (sub 10MeV)2% 5. Pentru electroni debitul trebuie sa fie ≥ 300 - 900 MU/min |  |  |  |  |  |
| - Parametrii operationali |  |  |  |  |  |
| - Metoda de generare a campului de microunde: Klystron sau Magnetron - Sistem de racire (racitor) - Unitatea va fi capabila sa realizeze tratamente 3D conformationale, tratamente IMRT, tratamente cu fascicule de electroni si tehnici speciale de tratament cu fotoni si electroni. |  |  |  |  |  |
| Optional: - tratamente in modul IMRT rotational, electroni - - in moduri de lucru avansate, inclusiv tratament cu modulatie in volum - VMAT (cel putin doua volume separate) pe durata unui singur arc - - va rugam specificati pret separat pentru optiunile de mai sus, oferta valabila pentru o perioada de 24 luni. |  |  |  |  |  |
| - Unitatea va fi capabila sa realizeze si iradiere corporeala totala cu fascicule de fotoni si iradiere totala a pielii cu fascicule de electroni, stereotaxie craniana si extracraniana - Sistem automat de tratament care permite succesiunea campurilor fara interventia utilizatorului si incarcarea automata a tratamentului pe segmente sau total (IMRT), astfel incat sa se reduca timpul de tratament - In cazul intreruperii tratamentului, sa fie posibil aflarea dozei administrata pacientului in vederea continuarii tratamentului daca se doreste - Echipamentul trebuie sa comunice cu celelate echipamente prin protocolul DICOM. - Echipamentul trebuie sa prezinte sistem automat de dozimetrie, sistem de verificare continua a omogenitatii si simetriei fasciculeleor si sistem de prevenire a coliziunii (fara contact fizic) – se va specifica |  |  |  |  |  |
| - Sistemul de dozimetrie |  |  |  |  |  |
| - Precizia sistemelor de dozimetrie mai buna sau egala cu 1% sau  1 MU - Liniaritatea calibrarii in raport cu doza totala mai buna sau egala cu 1% pentru 200-1000 UM. - Reproductibilitatea dozei in raport cu pozitia capului de iradiere si colimatorului trebuie sa fie foarte buna –se va specifica - Aparatul trebuie sa declanseze interlocurile pentru oprirea iradierii: monitor 1 – complet, monitor 2 - complet, timpul de tratament –complet, excesul dozei, excesul dozei pe puls, excesul dozei /unghi, pierderea tensiunii pe camerele de ionizare, deschiderea usii, apasarea butoanelor de urgenta, etc. |  |  |  |  |  |
| - Capul de iradiere (gantry) |  |  |  |  |  |
| - Distanta focar-izocentru: 100 cm - Domeniul de rotatie min 360° - Spatialitate minima: min 40x40 cm - Gantry-ul trebuie sa aiba o rotatie completa de 360 de grade cu o variatie a izocentrului mecanic si a izocentrului fascicolului de max. +/- 1.0 mm pe intreaga rotatie. - Rezolutie miscare gantry : max 0,1 grade - Precizie miscare gantry: max +/- 0,5 grade - Izocentru mecanic, intersectia axei colimatorului cu axa de rotatie a gantry-ului si axa de rotatie a mesei pacient, punctele de intersectie ale acestei axe trebuie sa se situeze in interiorul unei sfere cu raza de max 1mm - Afisarea digitala a parametrilor cu abatere max de 1 digit - Precizia scalei macanice - mai buna sau egala cu 1 - Indicatorul distantei sursa –suprafata (telemetru): precizie-mai buna sau egala ±1mm ( in izocentru ) - Miscarea mesei sa poata fi comandata de la consola aparatului (camera de comanda) |  |  |  |  |  |
| - Colimator multilamelar (Multi Leaf Collimator) |  |  |  |  |  |
| - MLC – dinamic ; - Domeniul de rotatie 270 grade ; - Posibilitatea deschiderii asimetrice a colimatorului MLC fata de axa centrala ; - Realizarea de campuri cu variatia continua a dimensiunii intre 0,5 - 40 cm ; - Posibilitate de intrepatrundere a lamelelor pentru o mai optima corespondenta a fascicolului cu contururile leziunilor -Precizia dimensiunii campului- mai buna cu 1% din dimensiunea setata , rezolutie –mai buna sau egala cu 0,1 cm. - Numarul de lamele 80 - 120 si asigurarea unei rezolutii de min 5 mm la izocentru cu posibilitatea asigurarii tehnicilor de iradiere stereotactica. - Setarea automata a campului conformational cu MLC si succedarea automata a cimpurilor, fara interventia utilizatorului in cazul IMRT - Eroarea intre corespondenta camp de radiatie - camp luminos in planul izocentrului max.2 mm - va rugam sa argumentati utilizarea clinica a colimatorului descris mai sus |  |  |  |  |  |
| - Masa de tratament |  |  |  |  |  |
| Masa pentru tratament cu fibra carbon Greutate min pacient: 200 Kg |  |  |  |  |  |
| Mişcare motorizata simultan pe diferite directii |  |  |  |  |  |
| Posibilitate de programare de oprire de cursa inainte si inapoi pentru pozitionarea sigura a pacientului si evitarea coliziunilor |  |  |  |  |  |
| Posibilitate de actionare in mod telecomandat de la consola acceleratorului |  |  |  |  |  |
| Precizie de miscare liniara: max.+/-2 mm |  |  |  |  |  |
| Precizie de miscare unghiulara: max.+/- 1 grad |  |  |  |  |  |
| Domeniu de miscare al mesei: - longitudinal: min.88 cm - lateral: min +/-23 cm - vertical: min 105 cm - rotatie izocentrica: min +/-120 grade - rotatie in coloana: min +/-180 grade |  |  |  |  |  |
| Sistem IGRT (Image Guided RadioTherapy) – optional - va rugam specificati pret separat, oferta valabila pentru o perioada de 24 luni |  |  |  |  |  |
| - IGRT bazat pe sistem imagistic de inalta rezolutie care sa lucreze in modurile: « cone beam CT », radiografic si fluroscopic – se va specifica |  |  |  |  |  |
| - Interfaţă grafica comuna cu sistemul computerizat de comunicare, comanda si control - Interfaţă grafica pentru sistemul de plan tratament - intrefata grafica incorporata in sistemul de control al acceleratorului |  |  |  |  |  |
| - - sistemul produce imagine de o rezolutie optima care sta la baza tehnicilor de tratament adaptative si concura la re-optimizarea planului de tratament in cazul modificarilor morfologice ale pacientului |  |  |  |  |  |
| - Sistemul de imagistica si dozimetrie portala |  |  |  |  |  |
| - Portal imaging (rezolutia cea mai buna in regim MV, pentru cea mai mica energie) cu posibilitatea evaluarii dozei administrate pacientului - Formatul imaginii: DICOM - Sistemul sa aiba comenzile integrate in consola de comanda - Soft pentru analiza datelor de la portal imaging. - Posibilitatea repozitionarii pacientului pe masa de tratament in functie de datele furnizate de imaginile portale. - Detector Si-amorf, retractabil |  |  |  |  |  |
| - Consola de comanda |  |  |  |  |  |
| Toti parametrii de tratament vor fi afisati digital - Consola de control trebuie sa permita conectarea la instrumentele de verificare si control. - Interfaţa utilizator pentru managementul tratamentului - Monitor(oare) LCD in camera de tratament de min. 21 inch pentru afisarea parametrilor acceleratorului cit si consola(e) de comanda cu monitor LCD pentru camera de comanda. - Interfaţă grafica comuna cu sistemul computerizat de comunicare, comanda si control. - Interfaţă grafica comuna cu sistemul de plan tratament - software dedicat pentru imagistica cu posibilitatea potrivirii automate a imaginii achizitionate cu imaginile de referinta ale pacientului |  |  |  |  |  |
| - sistem de monitorizare non invaziv si non blocant pentru monitorizarea respiratiei pacientului care va permite sincronizarea administrarii dozei in raport cu fazele respiratorii ale pacientului, |  |  |  |  |  |
| - sistemul va include componentele hardware si software necesare si va lucra in mod identic cu sistemul atasat unitatii simulator CT virtual |  |  |  |  |  |
| - Dispozitive auxiliare si alte cerinte |  |  |  |  |  |
| -Sisteme laser pentru pozitionarea pacientului: 4 lasere, 3 in cruce si 1 liniar |  |  |  |  |  |
| # - Filtre mecanice tip pana |  |  |  |  |  |
| - la unghiuri de 15, 30, 45 si 60 grade |  |  |  |  |  |
| - dimensiunea maxima a campului: min. 25x30 cm la pene de 15, 30 si 45 grade si min.20x30 cm la pene de 60 grade |  |  |  |  |  |
| -Tavi si blocuri absorbante (minim 10 blocuri atenuatoare cu absorbtie minim 1/10). |  |  |  |  |  |
| Aplicatoare pentru radioterapia cu electroni: - min. 5 aplicatoare cu dimensiuni de la 10x10cm la 25x25 cm, aplicator variabil - aplicatoare conice de diferite diametre |  |  |  |  |  |
| Inaltimea izocentrului fata de podeaua finisata trebuie sa fie maxim 135 cm |  |  |  |  |  |
| -Sistem de monitorizare vizuala si auditiva a pacientului -Sisteme de imobilizare a pacientului perne cu vacum si masti termoplastice -Dispozitive pentru turnarea protectiilor pentru electroni -Pointere mecanice -Indicator optic de distanta: domeniu de masura: min 80-130 cm cu rezolutie de max 0,5 cm - Trusa de scule pentru interventii de rutina (complet echipata) |  |  |  |  |  |
| - Computer tomograf – simulator |  |  |  |  |  |
| CT-Simulator pentru Radioterapie conventionala, 3D-CRT si IMRT, pentru simularea tratamentului cu mare acurateţe si fixarea campurilor la pielea pacientului oncologic. Scanner-ul CT trebuie sa fie un scanner in spirala, multi-slice incorporat, minimum 8 slice-uri pe rotatie, Soft-ul CT-Simulatorului trebuie sa fie usor de utilizat si sa existe compatibitate intre scanner si statia de simulare si planul de tratament, ceea ce este in responsabilitatea ofertantului. Sistemul trebuie sa fie capabil sa integreze o solutie hard si software de simulare Virtuala, statii de lucru pentru planificarea tratamentului 3D-TPS si un accelerator liniar, ceea ce va fi reponsabilitatea ofertantului # Parametrii Gantry - deschidere gantry ≥ 80 cm - inclinarea gantry-ului -/+ 30 grade - domeniul scanabil fara insertie metalica trebuie sa fie de min. 150 cm. |  |  |  |  |  |
| # Masa de tratament Masa pacientului trebuie sa fie compatibila cu masa pacientului de la acceleratorul liniar; blatul mesei trebuie sa fie confecţionata din fibra de carbon si posibilitate de fixare a sistemului de poziţionare a pacientului. Masa pacientului trebuie sa prezinte următoarele caracteristici: - masa pacientului trebuie sa suporte o greutate de 200 kg sau mai mult. - sa nu aiba insertie metalica pe o portiune de min. 150 cm. - precizie pozitionare pacient ± 0.25 mm - optiune de miscarea a tabliei superioare a mesei independent de la consola de comanda. - cursa mesei sa fie de minim 170 cm |  |  |  |  |  |
| Parametrii tubului rontgen: - curent minim in tub in timpul scanarii cel putin 400 mA -capacitatea de stocare termica a anodei mai mare de 8 MHU - Generator de radiatii X, de inalta frecventa cu o putere de cel putin 50 kW sau mai mult - Generator de radiatii X cu domeniu de voltaj minim in timpul scanarii 100-140 kV - Tubul de radiaţii X trebuie sa aiba spot focal dual # Sistemul de detectori - Detectorii trebuie de fie detectori solizi. - Detectorii trebuie sa suporte calibrări repetate # - Sistemul de detectori trebuie sa fie capabili sa achizitioneze cel putin 8 slice-uri pe rotaţie. # Facilitati - moduri de scanare spirala si axiala - sistemul trebuie să asigure scanarea a minim 8 slice-uri simultan - parametrii de scanare pot fi alesi manual sau automat in functie de protocolul de investigatie selectat - soft pentru simulare virtuala - software pentru MIP (Maximum Intensity Projection) MPR (MultiPlanar Reformation) in timp real - compatibilitate cu TPS - reconstructie anatomica 3D in volum - reconstructie 3D de suprafata - software pentru Auto Bone (eliminare imagine os) - adnotari - diferite ROI cu aritmetica specifica: adunare, substractie etc. - Masurari de distante, unghiuri, histograme - Zoom, pan |  |  |  |  |  |
| Caracteristici Imagine - calitatea imaginii: - rezolutie spatiala min 15 lp/cm la 0% MTF in mod “high resolution” - sistem laseri compatibil cu TPS - protocol DICOM (import/export), DICOM 3.0 via network - matrice de reconstructie – va rugam specificati - viteza de reconstructie a imaginii min. 6 imagini/s - transfer date necesare centraj - reconstructia se executa in paralel cu achizitia |  |  |  |  |  |
| Sistem computer pentru achizitie si vizualizare: -Procesor dual cu frecventa mai mare de 2 GHz -RAM - 4 GB sau mai mult. -minim 120 GB HDD pentru date primare si imagini -2 monitoare color: LCD, 19”, inalta rezolutie -Pentru arhivare, trebuie sa fie disponibil DVD. -DVD Writer -sistemul include interfata si software-ul necesar transmiterii datelor si imaginilor, standard DICOM 3.0, in reteaua unitatii sanitare, pentru vizualizare, simulare plan tratament, postprocesare si arhivare -Sistemul CT simulator trebuie sa fie complet compatibil cu sistemul DICOM 3.0 al planului de tratament. -Interfon de comunicare bi-directionala intre operator si pacient. - accesorii necesare controlului calitatii - accesorii incluse: -set de laseri de pozitionare (min. 3) compatibili cu cei de la sistemul accelerator -sort de radioprotectie pentru personalul medical -set de radioprotectie pentru gonade si tiroida -masa si scaun pentru consola de achizitie -geam plumbat cu rama min 80x100cm -tablou general de comanda -UPS pentru consola -Sistem de racire a aparatului (daca este cazul) - echipamentul trebuie sa asigure afisarea dozei - modalitati de reducere/adaptare a dozei - sistemul trebuie sa permita inregistrarea pacientilor - sistemul trebuie sa permita alegerea protocoalelor si programelor anatomice specifice - sistemul trebuie sa admita protocoale si proceduri de lucru aditionale - hardware si software pentru vizualizare imbunatatita a structurilor de tesuturi moi - documentatie limba romana si in original - instruire personal |  |  |  |  |  |
| Simulatorul CT prezinta instrumente pentru radioterapie, planificare, inclusiv statiile de lucru, care poate controla sistemul de marcare cu laser. Orice statie de lucru a simulatorului CT care nu poate controla sistemul cu laser nu este acceptabila si susceptibila de a fi respinsa. Vânzatorul trebuie sa ofere o descriere completa cu privire la sistemul de marcare cu laser oferit si de modul in care software-ul simulatorului CT se integreaza cu TPS. Toate dotarile necesare pentru calibrare, asigurare a calitatii, fantoma 3D (fantomul fiind diferit de cel de la accesorii de dozimetrie), dispozitiv de control trebuie, de asemenea, specificate. Statia de lucru trebuie sa fie in masura sa furnizeze definirea completa a volumelor tinta si geometria fasciculului. Acesta ar trebui sa aiba compatibilitate completa si fara eroare de retea cu simulatorul CT si cu TPS. Simulatorul trebuie sa prezinte optiunea de reconstructie digitala a imaginii radiografice. |  |  |  |  |  |
| 3. Sistem computerizat de plan tratament |  |  |  |  |  |
| Sistemul Plan – Tratament 3D trebuie sa corespunda cerintelor de planificare si calculare a tratamentului, optimizarea tratamentului si simulare virtuală a tratamentului de radioterapie conformationala si IMRT. TPS trebui să aibă următoarele caracteristici |  |  |  |  |  |
| - retea de calculatoare formata din server si minim 2 statii de lucru pentru plan tratament si 3 statii pentru conturare - Interfaţă grafica comuna cu sistemul computerizat de comunicare, comanda si control . |  |  |  |  |  |
| - Interfaţă grafica comuna cu sistemul de control al acceleratorului. - inverse si forward planning - import/export DICOM 3, DICOM RT si RTP via network - import/export coordonate laser pentru simulare virtuala - suport MLC, MLC dinamic - suport filtre dinamice virtuale - simulare terapie rotationala, conventionala si conformare dinamica (2D, 3D CRT) - simulare terapie rotationala, conventionala, IMRT – (step and shoot, sliding window), electroni. - software pentru monitorizarea respiratiei si import imagini 4D provenite de la simulatorul CT - software special pentru tratamente de stereotaxie craniana si extracraniana - import imagini diagnostic de pe suport optic, magnetic, film,CD - algoritmul pentru generarea izodozelor sa includa si algoritm Monte-Carlo pentru fascicole de electroni - algoritm convolutional pentru fotoni - sa suporte izocentre multiple - posibilitatea personalizarii ferestrei de lucru, a parametrilor de lucru si a parametrilor de output (printare – export) - posibilitatea identificarii structurilor critice (ferestre de diagnostic) - usurinta in delimitarea volumelor (conturare organe critice) - posibilitate copiere, integrare, stergere, expandare sau extrapolare contur si segmentare automata - lista definire volume anatomice cu posibilitatea modificarii lor - reconstructie anatomica 3D transversal, coronal, oblic si sagital - BEV (beams-eye-view) - afisarea dozei/izodozelor in BEV, 2D, 3D, sagital, coronal, transversal - posibilitatea normalizarii/ponderarii dozei in diferite puncte - posibilitatea modificarii matricei de calcul in cazul generarii izodozelor - calculul unitatilor monitor/timpilor de iradiere conform protocoalelor IAEA - autoconformare camp, autoconformare protectii, bolus, compensatori - export date pentru sistemul de taiere a protectiilor - DVH (dose-volume-histogram), cumulativ, sumare de planuri si structuri - probabilitatea controlului tumoral si probabilitatea complicatiilor tesuturilor normale - combinare si comparare planuri de tratament - fuziune imagini RMN-PET-CT (automat si manual), cone-beam, CT, SPECT - reconstructie dozimetrica in timp real in plan transversal, sagital, coronal si 3D - generare DRR - sa aiba posibilitatea de a accepte imagini din sistemul IGRT (optional - ce poate fi instalat ulterior) al acceleratorului - aprobarea planului –semnatura electronica, parolarea planului aprobat - import automat date caracteristice fascicol de radiatii - prelucrarea datelor caracteristice fascicolului de radiatii - control de calitate inclus in soft - soft pentru back-up manual si automat - cerinte minime pentru server: - procesor dual core, minim 3GHz - UPS - memorie RAM minim 4GB - hard disk minim 2 bucati, 500GB - unitate magnetica - soft backup - antivirus, licenta minim 2 ani - unitate optica DVD R/RW - imprimanta laser color - cerinte minime hardware pentru statiile de lucru: - procesor P IV, 2.5GHz - memorie 2GB RAM - hard disk min 250GB - monitor LCD 19” - unitate optica DVD R/RW - unitate magnetica pentru minim o statie - UPS pentru toate statiile - imprimante laser color pentru toate statiile cu posibilitate de printare in format A3 si A4 - documentatie limba romana - instruire personal - Trebuie sa suport realizarea planuluide tratament pentru tehnici speciale: stereotaxie caniana, extracraniana, TBI si TSEI. |  |  |  |  |  |
| ## TPS trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime |  |  |  |  |  |
| Planificarea: Conturarea: • Segmentare automata • Auto-marja • Desenare manuala şi editare |  |  |  |  |  |
| Simulare virtuala CT: - Rezoluţie înalta RRC(în timp real) - filtre DCR de imbunatatirea imaginii - Interactive Beam's Eye View - Interfata pentru sistemul de laseri - Posibilitate zoom la nivel de fereastra - Vizualizare de regiuni ca suprafete 3D - Import de imagini DICOM 3RT - Export de imagini DICOM 3 RT - Afisarea imaginii sincronizate |  |  |  |  |  |
| Inregistrarea imaginii • CT, MRI, PET-CT, SPECT • Inregistrare automata • Fixarea punctelor anatomice • Imagine blending • Verificarea graficelor DVH |  |  |  |  |  |
| Conturare automata a volumelor de interes Conturarea manuala a volumelor de interes • Fixarea automata a MLC si a blocurilor • Modalitati multiple de normalizare • Copierea campurilor opozabile • Editare grafica a campurilor |  |  |  |  |  |
| Evaluarea planului: • Comparatia DVH • Adaugarea / eliminarea de planuri • Plan de aprobare |  |  |  |  |  |
| Calcularea dozei: - posibilitatea de a realiza planul de tratament invers • Suport multiplu pentru algoritm (Monte-Carlo sau convolutional) • Matrici pentru câmp si planificarea dozelor |  |  |  |  |  |
| • Calcularea dozei in anumite puncte • Suport pentru film sau de imagini digitale |  |  |  |  |  |
| Afişarea dozei • Liniile de izodoze • Distribuţia 3D a dozei • Cartografierea suprafeţelor de doza de fascicul |  |  |  |  |  |
| • Revizuirea si editarea grafică a datelor • Configurare pas cu pas • Compararea electronica a calculelor cu masuratorile • aprobarea electronica a datelor • Baza de date fizice • Exportare de date ASCII |  |  |  |  |  |
| 4. Sistem computerizat de comunicare, comanda si control care sa integreze toate echipamentele din configuratie |  |  |  |  |  |
| Reţea de calculatoare formată din server şi minim 5 staţii . Interfaţă grafica comuna cu sistemul de plan tratament furnizat Interfaţă grafica comuna cu sistemul de control al acceleratorului. Compatibilitate DICOM 3 pentru transferul de imagini, plan de tratament Compatibilitate DICOM RT pentru transferul plan de tratament -Datele pacientului; suport fotografie identificare pacient, -Algoritmi de fuziune a imaginilor -Diagnostic, stadializare -Programarea pacientului pentru tratament, alte investigaţii -Prescripţia radioterapiei -Modul software de conturare si prelucrare a imaginii (inclus in fiecare statie) - software pentru delimitare de organe, volume tinta - software pentru posibilitatea segmentarii in orice plan a structurilor 3D volum, in timp real - recontructie anatomica 3D si radiografie digitala (DRR) - reconstructie 3D de suprafata - sistemul trebuie sa realizeze reconstructia 3D cu corectia conicitatii fasciculului, pentru eliminarea artefactelor de volum - fuziune imagini CT-RMN-PET-US - interfata cu planul de tratament - suport MLC, IMRT, stereotaxie intracraniana si extracraniana, TBI si TSEI - raportarea dozelor pe volume - Aprobarea planului de tratament -Administrarea radioterapiei - Imagerie portală cu posibilitatea corectării instantanee a poziţiei de tratament - cerinte minime pentru server: - procesor PIV dual core, minim 3GHz - memorie RAM minim 4GB - hard disk minim 2bucati, 500GB - unitate magnetica - soft backup - antivirus, licenta minim 2 ani - unitate optica DVD R/RW - imprimanta laser color cu posibilitate de printare in format A3 si A4 - cerinte minime hardware pentru statiile de lucru: - procesor PIV, 2.5GHz - memorie 2GB RAM - hard disk min 250GB - monitor LCD 19” - unitate optica DVD R/RW - unitate magnetica pentru minim o statie - UPS pentru toate statiile - imprimante laser color pentru toate statiile cu posibilitate de printare in format A3 si A4 - Documentaţie şi soft în limba română - Instruire medici, fizicieni, asistenţi - Întreţinere echipament |  |  |  |  |  |
| # 5. Accesorii de dozimetrie |  |  |  |  |  |
| - Dozimetrie completa pentru radioterapie externa in corelatie cu toate tipurile de aplicatie cu care este dotat acceleratorul (ex. Portfilm cu reticule incorporate, sistem pentru daily check, array detector cu min 27x27 detectori semiconductori, etc) inclusiv fantomul 3D computerizat |  |  |  |  |  |
| 6. Sisteme de imobilizare |  |  |  |  |  |
| -Masa acceleratorului liniar si a simulatorului CT trebuie să fie de acelaşi tip. -Sistemele de imobilizare trebuie să conţină posibilităţi de fixare pentru tehnici complexe : 3D conformaţional, IMRT. -2 seturi complete de sisteme de imobilizare: pentru accelerator liniar (parametri dozimetrici specifici) şi pentru simulatorul CT -plăci fibră carbon cu accesorii pentru fixarea sistemelor de imobilizare pentru -cap, gât -torace -sân (decubit dorsal, ventral, suporţi braţe, support memebre inferioare) -pelvis -2 seturi suporţi pentru imobilizarea capului şi gâtului pentru diferite conformaţii anatomice -măşti termoplastice subţiri care să rstricţioneze mişcările capului, gâtului şi toracelui la 1,5 -2 mm -sistem pentru încălzirea şi modelarea măştilor -dulapuri personalizate pentru depozitarea sistemelor de imobilizare |  |  |  |  |  |

7. SISTEM COMPLET DE TRATAMENT CU BRAHITERAPIE

Plan tratament brahiterapie conectabil la sistemul de radioterapie externa

Accesorii aditionale incluse

Sistem de Imagistica cu Brat C pentru pozitionare si simulare brahiterapie

7.1.  UNITATEA DE BRAHITERAPIE

| Descriere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de brahiterapie cu 24 canale ce pot fi utilizate pentru procedura de tratament . |  |  |  |
| Pozitii per canal minim 60 |  |  |  |
| Directia pasului tratament : distal pana la proximal |  |  |  |
| Lungimea max a traseului sursei minim 1300 mm |  |  |  |
| Dimensiunea selectata a pasului: de la 1-10 mm |  |  |  |
| Numarul de canale de verificare a lungimii cateterului este de minim 1-3 canale |  |  |  |
| Inaltimea capului de tratament ajustabila |  |  |  |
| Protectie Tungsten |  |  |  |
| Monitorizarea radiatiei controla prin PC cu sistem de securitate de supraveghere cu microprocesor |  |  |  |
| Transferul datelor pe discheta sau pe retea integrata cu Sistemul de Plan Tratament |  |  |  |
| Tiparirea automata a protocolului de iradiere, afisare si tiparirea statusului sitemului si a rapoartelor de erori. |  |  |  |
| Contor Geiger-Müller-pentru verificarea sursei radioactive |  |  |  |
| Control automat a lungimii extinse cu sursa oarba |  |  |  |
| Tipul sursei radioactive:: Ir-192 (capsule 0.9 mm diametru., lung max 4.52 mm) |  |  |  |
| Cu o activitate nominala de: 10 Ci |  |  |  |
| Sursa de alimentare cu tensiune neintreruptibila (UPS) / Stabilizator |  |  |  |
| Alimentare consola pentru situatia caderilor de tensiune in vederea pastrarii inregistrarilor |  |  |  |
| Computer consola de comanda |  |  |  |
| Panou PC |  |  |  |
| Software de Control al Tratamentului |  |  |  |
| Printer |  |  |  |
| Kit accesorii radioprotectie: |  |  |  |
| Container de urgenta pentru surse |  |  |  |
| Forceps lung |  |  |  |
| Cuttere fire |  |  |  |
| Kit de interconectare sistem: |  |  |  |
| Cutie de comanda consola |  |  |  |
| Intrerupator |  |  |  |
| Cutie de jonctiune |  |  |  |
| Sursele |  |  |  |
| Asigurarea cu surse - Maximum 3 surse filiforme la interval de 120 zile sau, la cererea clientului inclusiv returnarea si predarea surseolr uzate . |  |  |  |
| APLICATORI |  |  |  |
| 1. Set de Aplicatori vaginali cu set de Cilindrii Ct inclusi |  |  |  |
| 2. Set de aplicatori Cervix cu set de cilindrii CT inclusi |  |  |  |
| 3. Set de aplicatori Fletcher |  |  |  |
| 4. Set aplicatori cutanati |  |  |  |
| 5. Kit de accesorii aplicatori cutanati |  |  |  |
| 6.Set aplicatori interstitiali cu accesorii |  |  |  |
| 6. Kit de accesorii de baza pentru aplicatori intracavitari inclus |  |  |  |
| 7. Fantoma pentru controlul calitatii inclusa |  |  |  |
| DOZIMETRIE |  |  |  |
| Sistem de dozimetrie complet dedicat pentru brahiterapie, (inclusiv masurarea debitului sursei, electrometru pentru HDR etc.) “in vitro” si “in vivo” |  |  |  |
| Instrumente de asigurarea calitatii |  |  |  |
| Proba mulaj 1 bucata |  |  |  |
| Contaminometru 1 bucata |  |  |  |
| Dozimetru individual min. 12 bucati |  |  |  |

7.2. PLAN TRATAMENT BRAHITERAPIE CONECTABIL LA SISTEMUL DE RADIOTERAPIE EXTERNA

| Descriere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN TRATAMENT BRAHITERAPIE |  |  |  |
| Plan tratament Brahiterapie HDR |  |  |  |
| Dicom-3 Retea Network Interfata transfer de date |  |  |  |
| Plan tratament Brahiterapie HDR |  |  |  |
| Formate de plan tratament preexistente |  |  |  |
| Aceeasi interfata utilizator cu cea folosita la sistemul de radioterapie externa |  |  |  |
| PLAN TRATAMENT COMBINAT BRAHITERAPIE SI RADIOTERAPIE EXTERNA |  |  |  |
| Licenta de software pentru palnul dfe tratament cu facicol extern 3-D cuprinde: |  |  |  |
| - Calculul fascicolului de fotoni de la 1MV la 50MV |  |  |  |
| - Calculul pentru fascicolul de electroni de la 1 MeV la 50 MeV |  |  |  |
| - Calculatie mixta fotoni si electroni |  |  |  |
| - Calculul izocentru multiplu |  |  |  |
| - Prezentarea pacientului 3D |  |  |  |
| - Calculatia MU si timp |  |  |  |
| - Calculatia distribuitiei |  |  |  |
| - Histograma dozei de volum si de arie |  |  |  |
| - Compararea histogramei dozei volumice |  |  |  |
| - Radiografie reconstructiei digitale (DRR) cu camp, MLC si blocuri |  |  |  |
| - Radiografia corectiei digitale (DCR) cu camp, MLC si blocuri |  |  |  |
| - Planning interactiv I Multileaf si al parametrilor de camp setati |  |  |  |
| - Dispozitiv de aliniere fascicoll |  |  |  |
| - Blocare automata si generare MLC |  |  |  |
| - Ustensile de contura automatic |  |  |  |
| - Rutine de manevrare imagine pentru imaginile CT |  |  |  |
| - Spatiul de lucru pentru inregistarea imaginilor |  |  |  |
| - IRREG Planning |  |  |  |
| - Protocoale clinice |  |  |  |
| - Configurare limite si date de fascicol |  |  |  |
| - Utilitare fizice |  |  |  |
| - Program de interfata pentru CT si RMN sub protocol DICOM prin Ethernet LAN |  |  |  |
| - Interfata program LINK catre reteaua informatizata radioterapie externa |  |  |  |
| - Calculatie motor bazata pe tiparul Client / Server |  |  |  |
| - Test de instralare si acceptanta |  |  |  |
| - Descriere On-site a sistemului si Introducere |  |  |  |
| - Manuale operator, fizician, si program utilitar atat in versiune tiparita cat si in versiunea electronica |  |  |  |
| Compatibilitate DICOM cu toate sistemele din departament |  |  |  |
| DICOM RT si DICOM 3.0 |  |  |  |
| Caracteristici |  |  |  |
| 1. Obiectele RT sunt: RT image, RT Structure, RT Plan, RT Dose, RT Treatment Record, RT Treatment Summary; |  |  |  |
| 2. Suport modalitate de imagine; |  |  |  |
| 3. DICOM Query/Retrieve care utilizeaza standarde NEMA; |  |  |  |
| 4. DICOM RT Arhiva |  |  |  |
| 5. Formate de import /Export: CART (Computer Aided Radiotherapy), PortalVision Mark 1, BMP (Bitmap), TIFF (Tag Image File Format), Vision file and Raw Pixel Data. |  |  |  |
| Statia de lucru Inclusa – 1 buc. |  |  |  |
| Hardware: |  |  |  |
| - procesor PIV, 2.5GHz - memorie 2GB RAM - hard disk min 250GB - monitor LCD 19” - unitate optica DVD R/RW - unitate magnetica pentru minim o statie - UPS |  |  |  |
| Monitor cu ecran plat inclus 21” 1 buc. |  |  |  |
| Color Inkjet Printer 1 buc. A3/A4 |  |  |  |

7.3 ACCESORII ADITIONALE PENTRU BRAHITERAPIE

| Descriere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconstruction Jig - 65 cm |  |  |  |
| 2. Sistem de intercomunicare |  |  |  |
| 3. Sistem de monitorizare video, Color, Telecomanda |  |  |  |
| 4. Detector de radiatii pentru camera de tratament. |  |  |  |

7.4 SISTEM DE IMAGISTICA CU BRAT C

| Descriere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - CONFIGURAŢIE |  |  |  |
| - Braţ C - Generator de înaltă frecvenţă - Intensificator de imagine de min. 9” cu cameră CCD - 2 monitoare LCD de minim 17” - Sistem de imagistică - DAP-metru - Accesorii incluse |  |  |  |
| - CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| Braţ C |  |  |  |
| Deplasare verticală motorizată a braţului C: minimum 450 mm |  |  |  |
| Deplasare orizontală a braţului C: minimum 170 mm |  |  |  |
| Oscilaţie stânga-dreapta a braţului C: minimum  8º |  |  |  |
| Rotatia braţului C in jurul axei orizontale: minimum  180º |  |  |  |
| Angulaţie în planul orbitei braţului C: minimum 115º |  |  |  |
| Adâncimea braţului C: minimum 620 mm |  |  |  |
| Spatiu liber in interiorul bratului C (intre tub si intensificator de imagine):minim 730 mm |  |  |  |
| Ansamblul cărucior cu braţ C se poate deplasa paralel cu masa de operaţie |  |  |  |
| Sistem de deflexie pentru roti |  |  |  |
| Roata directoare este cea din spate |  |  |  |
| Generator de înaltă frecvenţă |  |  |  |
| Tensiune anodică în fluoroscopie, reglabilă între: minimum 40 – 110 kVp |  |  |  |
| Curent anodic în regimul de fluoroscopie, reglabil între: minimum 0,5 – 5 mA |  |  |  |
| Tensiune anodică în grafie, reglabilă între: minimum 40 – 120 kVp |  |  |  |
| Curent anodic maxim în grafie: minimum 50 mA |  |  |  |
| Echipamentul este prevăzut cu DAP-metru (Dose Area Product meter) |  |  |  |
| Regimuri de lucru: - Fluoroscopie în regim continuu - Fluoroscopie pulsată - Radiografie pe film radiologic |  |  |  |
| Programe anatomice presetate pentru fluoroscopie |  |  |  |
| Frecventa de repetitie a pulsurilor: minim 12 pulsuri / sec. |  |  |  |
| Monobloc |  |  |  |
| Tub Rx cu 2 focare si dimensiuni maxime: 0,4 si 1,0 mm |  |  |  |
| Dimensiunea focarului optic utilizat în fluoroscopie: maximum 0.4 mm |  |  |  |
| Capacitate calorică a monoblocului: ≥ 1200 kHU |  |  |  |
| Colimator |  |  |  |
| Colimare de tip iris |  |  |  |
| Colimare cu voleţi rectangulari |  |  |  |
| Intensificator de imagine cu lanţ TV |  |  |  |
| Intensificator de imagine de minim 13” cu 3 câmpuri |  |  |  |
| Grila de inalta definitie – va rugam specificati linii / cm |  |  |  |
| Lanţul TV este echipat cu cameră CCD de înaltă rezoluţie |  |  |  |
| Lanţul TV are 2 monitoare LCD de minimum 17” pe suport mobil |  |  |  |
| Monitoare tehnologie TFT cu rezolutie 1280x1024 |  |  |  |
| Echipamentul este prevăzut cu ABC (Automatic Brightness Control) |  |  |  |
| Sistem digital de imagistică |  |  |  |
| Formatul imaginii: minimum 512 x 512 x 12 bit |  |  |  |
| Lant imagistic pentru achizitie, vizualizare, postprocesare |  |  |  |
| Regimuri de lucru: - Fluoroscopie în regim continuu - Fluoroscopie pulsatăX - Radiografie digitalaX |  |  |  |
| Achiziţie şi stocare: minimum 6 cadre/secundă |  |  |  |
| Memorie volatila (RAM) pentru cel putin 15 imagini |  |  |  |
| Capacitate maximă de stocare pe HDD: cel putin 10.000 imagini |  |  |  |
| Procesarea imaginii |  |  |  |
| Afişare simultană a mai multor imagini |  |  |  |
| Memorarea ultimei imagini (LIH) |  |  |  |
| Pozitionarea automata a voletilor in functie de zona vizualizata |  |  |  |
| Îmbunătăţire a conturului imaginilor |  |  |  |
| Modificare de contrast si luminozitate in timp real si post-procesare |  |  |  |
| Filtru pentru reducerea nivelului de zgomot |  |  |  |
| Mărirea imaginii (zoom) pina la 200% in timp real pe orice zona din imagine |  |  |  |
| Sistemul trebuie să permită: adnotări şi marcaje pe imagine |  |  |  |
| Sistemul trebuie să permită: măsurarea unghiurilor şi a lungimilor |  |  |  |
| Rotatia digitala a imaginii in timp real |  |  |  |
| Oglindirea digitala a imaginii (sus/jos;stinga/dreapta) in timp real |  |  |  |
| Baza de date pentru pacienti |  |  |  |
| Alte functionalitati |  |  |  |
| Centror cu laser plasat pe cupola RX |  |  |  |
| Afisarea dozei de radiatie |  |  |  |
| Optiune compatibilitati DICOM minime: |  |  |  |
| Optiune DICOM Send |  |  |  |
| Optiune inscriptionare DVD in format DICOM |  |  |  |
| Accesorii incluse |  |  |  |
| Masa Pacient Radiotransparenta cu suporturi ginecologice 1 buc. |  |  |  |
| Pedală pentru expunere 1 buc. 1 buc. |  |  |  |
| Suport pentru casetă de 24 x 30 cm 1buc 1 buc. |  |  |  |
| Casetă de 24 x 30 cm 2 buc 2 buc. |  |  |  |
| Echipamente de radioprotecţie pentru personalul medical - Şorţ de radioprotecţie 3 buc 3 buc. |  |  |  |
| Huse sterile 1 buc 1 set |  |  |  |
| Manual de utilizare în limba engleză şi în română |  |  |  |

Dr. Morvay Szabo Edina                  Tarta Nicolae

Medic oncolog radioterapeut     Sef Serv. Administrativ

Poinar Mirela

Sef Birou Achiziţii Publice